ICP-OES仪器选型技术规格书

本技术规格书依据ASTM D5185-18（modified）《用电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-OES）测定新旧润滑油及基础油中多元素的标准试验方法（修改版）》编制，规定了用于该标准检测的ICP-OES仪器选型的各项技术要求、配置要求及符合性要求，作为仪器采购、选型验收的唯一技术依据。

## 1. 适用范围

本规格书适用于按ASTM D5185-18(mod)标准，采用有机进样、直接稀释法，测定润滑油、基础油、再生基础油及相关烃类样品中以下22项元素的ICP-OES仪器选型：铝（Al）、铬（Cr）、铜（Cu）、铁（Fe）、钼（Mo）、钠（Na）、钾（K）、镍（Ni）、铅（Pb）、硅（Si）、锡（Sn）、钒（V）、钡（Ba）、钙（Ca）、锰（Mn）、镁（Mg）、锌（Zn）、镉（Cd）、钛（Ti）、硼（B）、银（Ag）、磷（P）。

## 2. 引用标准

ASTM D5185-18《Standard Test Method for Multielement Determination of Used and Unused Lubricating Oils and Base Oils by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry》（modified版）

## 3. 仪器类型及核心要求

### 3.1 仪器类型

电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES），具备稳定的等离子体发生系统、高效进样系统及高分辨率检测系统，支持有机样品直接进样模式。

### 3.2 观测方式

采用径向观测或双向观测（径向+轴向），优先选用双向观测模式，可根据元素含量自动切换观测方式，兼顾低含量痕量元素（如Cd、Ag）和高含量添加剂元素（如Ca、P、Zn）的检测需求，符合ASTM D5185-18对不同浓度元素的检测要求。

### 3.3 进样系统兼容性

必须支持有机样品直接进样，可适配润滑油、二甲苯/煤油稀释液等烃类基质样品，无管路腐蚀、堵塞等问题，确保进样稳定性和检测准确性。

## 4. 核心性能指标（需满足ASTM D5185-18(mod)最低要求）

| 性能指标 | 具体要求 | 备注（对应标准要求） |
| --- | --- | --- |
| 检出限（LOD，3σ，有机基体） | 1. B、P、Na、K、Ca、Mg：≤ 0.05 mg/kg；2. Al、Si、Zn、Fe、Cu、Cr、Mn、Ba：≤ 0.1 mg/kg；3. Mo、Ni、Pb、Sn、V、Ti、Ag：≤ 0.5 mg/kg；4. Cd：≤ 1.0 mg/kg | 满足ASTM D5185-18对在用油磨损金属、污染物及添加剂元素的痕量检测需求 |
| 线性范围 | 至少覆盖0.1～500 mg/kg，高含量元素（Ca、P、Zn、Mg、B）可直接测定，无需二次稀释或自动衰减 | 适配ASTM D5185-18(mod)中不同浓度样品的检测，避免稀释带来的误差 |
| 精密度（RSD） | 1. 重复性（同一标样连续测定10次）：RSD ≤ 1.5%；2. 长期稳定性（连续4小时测定）：RSD ≤ 2.0% | 符合ASTM D5185-18对多元素同时测定的精密度要求，确保检测结果可靠 |
| 波长覆盖 | 波长范围：160 nm～800 nm；必须覆盖以下关键分析线：P(213.618 nm)、B(249.678 nm)、Si(251.611 nm)、Na(589.592 nm)、K(766.491 nm)，以及Al、Fe、Cu、Ca、Mg等常用元素特征谱线 | 确保22项目标元素均能找到合适的分析线，避免光谱干扰 |
| 等离子体稳定性 | 等离子体点火后，稳定时间≤15分钟，连续运行过程中等离子体不熄灭、无明显波动 | 保障批量样品连续检测的效率和稳定性 |

## 5. 进样系统详细要求（有机进样关键配置）

- 雾化器：采用玻璃同心雾化器或耐有机溶剂专用雾化器，耐腐蚀、不易堵塞，适配有机稀释液，雾化效率≥90%。

- 雾室：采用旋流雾室，配备冷却功能（冷却温度≤4℃），有效抑制有机溶剂挥发，减少基体干扰，保证进样稳定性。

- 蠕动泵：泵速可在0.5～2.0 mL/min连续可调，具备防虹吸、防倒流功能，适配有机样品的粘稠特性。

- 管路系统：全套管路采用耐烃类、耐油材质，可耐受二甲苯、煤油等稀释溶剂，无溶胀、渗漏现象。

- 辅助配置：配备有机进样专用接头、废液收集装置，仪器内置油品专用进样模式，可直接调用适配ASTM D5185-18(mod)的进样参数。

## 6. 软件与方法要求

- 软件功能：具备中文操作界面，操作便捷，支持方法编辑、参数保存、数据导出、报告生成等功能，稳定性强，无卡顿、崩溃现象。

- 方法模板：内置或可手动建立ASTM D5185-18标准方法模板，支持用户根据(mod)修改项（如稀释比、积分时间、波长选择、等离子体参数）进行自定义调整，调整后可保存为专用方法。

- 校正功能：支持内标校正（可选用Y、Sc、In等内标元素）、有机基体匹配校正、光谱干扰校正（扣背景、谱线拟合），确保检测结果准确。

- 结果输出：可直接以mg/kg（ppm）为单位输出检测结果，支持批量样品数据导出（Excel、PDF格式），报告中可自动标注方法依据为“ASTM D5185-18(mod)”，包含样品编号、检测日期、元素名称、检测结果、精密度等信息。

## 7. 标准配置清单（必配项，不可缺失）

- ICP-OES主机1台（含等离子体发生器、光谱检测器、双向/径向观测系统）；

- 有机进样系统1套（含耐有机溶剂雾化器、冷却旋流雾室、耐油管路、蠕动泵）；

- 油基体多元素标准溶液1套（覆盖22项目标元素，浓度适配0.1～500 mg/kg，符合ASTM D5185-18标液体系）；

- 内标溶液1套（Y/Sc/In，浓度适宜，用于校正基体效应）；

- 质量控制（QC）标样2套（低浓度、中浓度，用于日常检测质控）；

- 配套电脑1台（含专用操作软件、数据处理软件）、打印机1台；

- 稳压电源1台（确保仪器运行电压稳定）；

- 专用废液收集装置、有机进样接头、工具包等辅助配件。

## 8. 符合性声明

所选型的ICP-OES仪器必须满足以下要求，方可通过选型验收：

- 完全符合ASTM D5185-18标准主体要求，各项性能指标、进样系统、软件功能均达到本规格书规定的最低标准；

- 支持用户根据ASTM D5185-18(mod)的修改项，对仪器参数（稀释比、积分时间、波长选择、等离子体参数等）进行合理调整，且调整后检测结果符合标准精密度、准确度要求；

- 可稳定用于润滑油、基础油、柴油、燃料油等有机基质样品中22项目标元素的日常检测，批量检测效率≥20个样品/小时；

- 仪器供应商需提供符合性证明文件，承诺仪器性能符合本规格书及ASTM D5185-18(mod)要求，并提供相关检测报告佐证。

## 9. 验收要求

仪器到货后，需按本规格书及ASTM D5185-18(mod)标准要求，进行性能验收：采用油基体标准溶液、QC标样进行检测，验证检出限、精密度、线性范围等指标，所有指标达标后方可完成验收。