开标一览表

招标编号：                 投标人名称：              日期：

项目名称：

| 报价内容 | 数量(台) | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| ICP-OES仪器 | 1 |  |  |
| 投标总报价 | (大写) |  |  |
| 税票种类 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |
| 性能保证值 |  |  |  |
| 主体设计使用寿命年限及说明 |  |  |  |
| 总交货期（天） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：以上乙方报价含运输费用、增值税专用发票。

投标人代表签字盖章：

手机：

技术要求

1、检出限（LOD，3σ，有机基体）：1. B、P、Na、K、Ca、Mg：≤ 0.05 mg/kg；2. Al、Si、Zn、Fe、Cu、Cr、Mn、Ba：≤ 0.1 mg/kg；3. Mo、Ni、Pb、Sn、V、Ti、Ag：≤ 0.5 mg/kg；4. Cd：≤ 1.0 mg/kg                                                             2、线性范围：至少覆盖0.1～500 mg/kg，高含量元素（Ca、P、Zn、Mg、B）可直接测定，无需二次稀释或自动衰减                                      3、精密度（RSD）：1. 重复性（同一标样连续测定10次）：RSD ≤ 1.5%；2. 长期稳定性（连续4小时测定）：RSD ≤ 2.0%                                                   4、波长覆盖：波长范围：160 nm～800 nm；必须覆盖以下关键分析线：P(213.618 nm)、B(249.678 nm)、Si(251.611 nm)、Na(589.592 nm)、K(766.491 nm)，以及Al、Fe、Cu、Ca、Mg等常用元素特征谱线。

5、等离子体稳定性：等离子体点火后，稳定时间≤15分钟，连续运行过程中等离子体不熄灭、无明显波动

6、仪器配置：

①ICP-OES主机1台（含等离子体发生器、光谱检测器、双向观测系统等附件）

②有机进样系统1套（含耐有机溶剂雾化器、冷却旋流雾室、耐油管路、蠕动泵）

③油基体多元素标准溶液1套（覆盖22项目标元素，浓度适配200mg/kg，符合ASTM D5185-18标液体系），稀释剂、白油、单独报价

④配套电脑1台（含专用操作软件、数据处理软件）、打印机1台

⑤稳压电源1台（确保仪器运行电压稳定）

⑥专用废液收集装置、有机进样接头、工具包等辅助配件

⑦排风风机